# 摘要：

這篇論文使用類神經網路來計算胎兒頭圍指標(HC)。

在胎兒超音波影像裡，有各種評估胎兒健康狀況的指標，其中最明顯且好估計的指標是HC，我們藉由類神經網路的影像分割模型中的Unet3+並結合Attention Gate來達到精準的分割，得到分割後再由橢圓擬合的最小二乘法算出最後HC的輸出。

# 介紹：

超音波造影比起他造影方法擁有非入侵性、成本低廉、即時等優點，所以常廣泛用於婦產科當中；而缺點則是容易會有雜點、變形、扭曲，這是因為超音波是藉由收到回音來成像，而聲音在傳遞過程會有慢慢衰減。如越深的器官，聲音透射量就會越小，這是由於聲音會被組織吸收或散射或反射；吸收散射造成影像sign-to-noise低；反射迴盪回音造成影像變形；相同聲阻抗的不同組織造成分界難以辨別；這是超音波先天上的特性；所以我們需要受過訓練有經驗的超音波師來判斷邊界。

而除了上述的困難點，還有一個也很棘手的問題就是根據超音波師們的判斷經驗不同及手法操作不同，所得到的造影及判斷也會有所不同；所以本論文想藉由神經網路來改善這個問題，去計算出一個不因人為而變動的標準。

在胎兒超音波造影中有各種胎兒生物參數可以去判斷胎兒生長狀況及異常，例如：biparietal diameter (BPD)、head circumference (HC)、abdominal circumference (AC) femur length (FL) 等等。本論文所評估的胎兒參數是HC這是由於他是其中最明顯且好估計的指標。

近幾年隨著神經網路的崛起，人們開始把神經網路用臨床研究上，在之中CNN對於圖片有更良好的分割結果，如：FCNs，UNet，PSPNet；其中Unet最廣泛應用於醫療影像，它的特色是編碼在解碼的架構，並用跳躍連接讓解碼層考慮到因為降採樣而消失的細部特徵。之後Unet++在被提出，他改變了Unet跳躍連接的方式，改用了密集的跳躍連接，大大改善提升了UNet的各項分割指標，達成類似Ensemble的方式，但是由於改採用密集的跳躍連接使得需訓練的參數大幅增加，增加了訓練成本，因此Unet3+被提出；Unet3+也改變了跳躍連接的部分，在UNet++中的跳躍連接的深層解碼層的特徵圖並沒有考慮(併接)到較淺層的編碼層所輸出的特徵圖，所以無法去融合淺層特徵考慮到細部特徵，Unet3+改善的地方就是在此，在每一個解碼層，都併接到所有編碼層的特徵圖，達到多尺度的考量，並切需訓練的參數量也比Unet++更少，在分割結果上則比Unet++稍微提升。

本論文所採用的方法是Unet3+ 加上 Attention Gate，得到精確的分割再使用最小二乘橢圓擬合得到HC估算結果，在DICE 係數上的分數為97.89 ± 1.39 %、Hausdorff Distance為1.29 ± 0.83 mm、Absolution Difference為 1.90 ± 1.80 mm、
Difference為 -0.51 ± 2.57 mm。

# 方法：

# 方法介紹

流程圖如Fig.1 透過本論文提出的ATUnet3+取得胎兒頭部ROI，然後抽取邊緣再用橢圓擬合得到最終輪廓。

Unet3+由Huimin Huang 等人提出，將編碼層各個尺度的特徵圖，併接到每個解碼層，讓他的可以參考多尺度的特徵，輸出較好的分割結果。

Attetion gate 方式由JoSchlemper等人提出，該方法能讓機器給特徵圖中重要區域的比較大的權重，抑制不相關的區域，因為一般跳躍連結(Unet)是直接和解碼層做合併，沒有去挑選重要的部分Fig.2。

結合以上兩點，我們提出了ATUnet3+(Attetion Unet3+)的架構Fig.3，達到不錯的分割結果。